## 招标技术参数
水处理系统技术参数要求
一、系统功能要求
基本 | 1) 水处理系统为血液净化专用双级反渗透系统，整机原装进口，设计合理、成熟，运行可靠。
2) 全闭路循环管路供水，整机采用直供水型，无死腔设计、无反渗水储水装置。
3) 按照医院要求反渗水管路出水口的数量按要求设置。
详述 | 4) 要求水处理系统运行稳定，使用年限长，双级反渗膜采用8040标准膜，反渗主机和管路采用316L不锈钢材质。
5)具有变频功能，根据透析机的用水量自动调整产水量保证水质的前提下最大程度的节约用水，节省水资源，节省再生用盐的消耗，可以节省预处理滤料及反渗膜的使用寿命。反渗机的产水量回收率最高可达85%，有效节约科室用水成本及水质进一步纯化。
6) 反渗系统必须有后备应急设施，两级反渗透系统均可分别单独使用，提供最大的使用灵活性及保障设备运行的安全与稳定。具备紧急操作模式以确保治疗的持续。
7) 反渗机能实时对压力、水温、产水量、电导率等监控。
8) 反渗系统在非透析或待机状态，系统能够定时自动冲洗前处理罐、反渗膜以及输水环路，避免微生物在反渗系统上附着。预处理的罐体、控制阀头都采用高品质的产品，且搭配合理。
产水 | 9) 反渗主机的产水量可满足80~100台机器供水。能满足科室治疗及中央供液系统用水需要。
10) 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜100CFU/ml，输出端内毒素＜0.25EU/ml（输出端）;其他各类指标包括化学物质必须符合YY0572《血液透析和相关治疗用水》最新国家行业标准。
消毒 | 11) 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，化学消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。
12) 系统配置膜热消毒系统，可对反渗膜进行热消毒从源头上极度降低微生物污染风险。
13) 非透析治疗期间，可透过水处理系统设定自动进行消毒。
二、设备配置要求
1、 反渗主机配置：1台。每台包含：
1) 透析中心专用反渗水处理系统，设计成熟，运行可靠，水质符合YY0572标准，节约用水。
2) 反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力。
3) 系统使用的灵活性高，有后备应急措施，能保障设备运行的安全与稳定，不间断供水。
2、预处理配置：1套。每套包含：
1) 全自动反冲过滤器（免滤器更换）。
2) 独立压力控制，全自动加压泵组件：2套，一备一用。
3) 全自动砂滤过滤器：1套，带电子控制全自动反冲装置。
4) 全自动活性炭过滤器：1套，带电子控制全自动反冲装置。
5) 全自动软化过滤器：1套，双罐并联设计，带电子控制全自动反冲/再生装置。

## 配置清单
双级反渗水处理系统
系统组成 | 名称 | 数量 | 备注
全自动预处理系统 | 全自动加压 | 2套
系统 | 全自动砂滤/除铁 | 1套
| 全自动碳滤 | 1套
| 全自动软化 | 1套
| 前、后置过滤器 | 2套
全自动反渗透系统 | 双级 | 1套
全自动热消毒系统 | 热消毒 | 1套
循环管路系统 | 耐热管配件 | 若干套 | 热消毒（需单独报价）