微压氧舱技术参数

	H8 微压氧舱 配置清单
序号

项目名称

规格/品牌

数量

单位

一、舱体
1

舱体

氧舱专用高强度碳钢(Q345B):2200X1800X1900(长宽高)

0.8
吨

2

舱门

舱门
防弹级钢化玻璃（15mm）
1

个

3

舱门把手

6061铝制一体成型把手

2

个

4

操作人机界面

10吋医疗级专用电容屏

2

台

5

安全阀

高精度定制安全阀

2

个

6

智能活页
开发定制

2
个

7

窗口

高精密PC或钢化玻璃
1

个

8

手动泄压阀

手动推拉式泄压阀

1

个

二、舱内配置
1

空调

/

1

套

2

沙发

定制电动功能沙发

2

套

3

灯光

隔离室暖光，五直射

1

套

4

地板

环保实木地板

1

套

6

内饰材料

抗菌环保复合竹木板材料

1

批

7

通话系统

自研一体双工对讲系统

1

套

8

吸氧配置

快捷试制氧终端接口
4

套

9
负离子发生器
1亿小粒径负离子
1

个

10
氧气终端配置

医疗制氧湿化瓶
2

套

11
电视

43寸

1

台

三、主机
1

压缩机

/

2

组

2

分子筛

/

2

组

3

控制阀门

/

4

套

4
水冷暖空调主机
/
1
套
5

配套线缆

/
1

套

6

空气过滤器

定制

1

组

7
控制板
开发定制
1
套
8
空气处理系统
风冷却器
2
套
9
控制系统
9种加压方案，9种泄压方案
1
10
安全系统
机械电子双重保护机制
1
11
制氧系统
医用制氧控制系统
1
12
新风系统
智能检测及控制系统
1
四，易损件或消耗品
1
过滤器
G4/F6超精密过滤器
2
组
2
氧机灭菌过滤器
/
1
只
3
锂分子筛
/
1
组
4
氧浓度传感器
/
1
组
5
二氧化碳传感器
/
1
组
6
超声波氧传感器
/
1
组
7
机械压力阀
/

2
组
核心技术参数：

类别
具体参数
技术参数
舱体尺寸：L2200*W1800*H1900mm （长＊宽＊高）
舱内尺寸：L2050*W1650*H1750mm（长＊宽＊高）
3. 舱体重量：850㎏
4. 电源：AC 220V 50Hz，最大功率：2650W
5. 氧源尺寸：Ｌ800*Ｗ450*Ｈ1150mm（长＊宽＊高）
6. 氧源重量：65㎏
7. 氧气流量：10L/Min分子筛8～9.5L/Min(随压力增减变化)
8. 氧气浓度：93%±3%
9. 噪音：舱内≤50db，舱外≤60db
10. 充气压缩机：160L/Min
11. 舱体材质：SPCC高强度弹性复合碳钢材料，舱体设计寿命10年，
12. 分子筛使用寿命：>10000H
13. 容纳人数：2人，人均仓容>3m³
14. 舱门设计：微压自锁、泄压自开，防弹级钢化玻璃（15mm）
15. 舱体厚度：65mm

16.占地面积：4.5m²

17.舱内压力10-50kpa 可调

18.工作环境-10°-40°
舱体设计
1. 材质组合：Q345B高强度弹性复合碳钢材+60＊40＊2mm方管焊接
2. 结构：6件精密焊接模组，中间硅胶密封，螺丝锁紧组合
3. 设计压力：65Kpa
4. 使用压力：10-50Kpa
5. 表面图层：汽车级别防护烤漆
6. 内饰材料：环保级别竹木装饰板
7. 地板材料：防火等级A1实木地板
8. 设计寿命：10年
制氧模块
氧源配置：10L/min 采用10L/min 迈卓医用分子筛制氧机
2. 功率：800W
3. 过滤：五重过滤确保空气质量
4. 制氧浓度：93%±3，出氧压力140Kpa
5. 使用寿命：10年，分子筛使用寿命10000H（更换）

过滤：入气G4，F6双重过滤使用寿命2000H（更换）
7. 医用级灭菌过滤器使用寿命2000H（更换）

8.出气冷凝器+进口油水分离器
压力模块
1. 压缩机：2套无油压缩机，智能控制加压系统
2. 功率：1300W
3. 出气冷疑气+进口油水分离器
4. 空气流量200L/min，出口压力200Kpa
空调系统
智能水冷暖空调,加热功率750W
2. 国产品牌压缩机750W
3. 舱内温度：18℃-30℃

空调机由主机一体控制,,实现冷热交换和新风功能
有自动排水和手动排功能
新风系统
空气对流：结合加压，泄压及空调装置形成空气对流，有效预防舱内二  氧化碳浓度，提高人体舒适度

舒适配置：提供10000级水激式小粒径负粒子，改善舱内舒适度
3. 置换率：舱体充气电机持续交换工作，保证舱内空气置换率≥20%

4.开机前紫外线消毒杀菌系统(紫外灯波长200-275，设置设备使用中无法开启紫外灯)
安全保护
1. 压力保护：双重机械式过压保护，双机械泄压阀
2. 舱门安全：微压自锁、泄压自开
3. 泄压方式：自动泄压150秒，手动泄压（120秒）+一键紧急泄压（≤60秒）
4. 通讯：双工对讲机（内外无障碍通话）
5. 电气保护：漏电保护、隔离变压器双重防护
6. 监控报警：主机配件故障监控、显示原因并报警
操作显示台
控制方式：微电脑自动控制，一键启动
2. 屏幕配置：双10寸触摸屏,舱内外双控

功能：智能阶梯加压和阶梯泄压，双屏可控,显示压力参数
3. 显示参数：双屏实时监测显示舱内气压、温度、湿度、氧浓度、二氧化碳浓度
4. 实时报警、紧急按键一键启动
噪音处理
1. 消音设计：电机采用入气消音和出气消音，并多重隔音，确保氧源噪音≤60db
2. 减震：马达全部采用减震装置，降低舱体震动噪音
3. 组件：充气，排气，排氮，或换气，均采用氧舱专用无阻力减压消音组件
供氧方式
1. 弥散氧供氧:舱内氧浓度低于23%
2. 耳麦/医用面罩供氧:出氧湿化瓶过滤，氧浓度90% 
照明系统
主照明：LED照明系统

2. 辅助照明：LED氛围灯
其它配置
吸氧终端：2套单向吸氧终端
2. 座椅：2张单人躺卧航空沙发
3. 娱乐：32寸视频播放器1台
4. 通讯：双工对讲机1套
5.手持水基型灭火器1个

售后保障
质保≥三年

包安装调试及人员培训

终身维护，免费系统升级



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	备注：1、以上配置清单要求及技术参数是否响应，需在“咨询响应文件”内的响应偏离表中体现（正偏离/负偏离）。

2、本技术参数要求中所指出的参数标准等仅说明并非进行限制，响应供应商可提出优于技术参数的规定，以使院方满意。

	

	

	


